# Komora rękawicowa z wyposażeniem- Wymagania techniczne

Ogólne funkcje i wyposażenie układu

|  | Komora rękawicowa przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu lub argonu |
| --- | --- |
|  | Całkowite wymiary zewnętrzne łącznie ze śluzami oraz wysuwanymi półkami śluz oraz podstawą, nie większe jak: 2500 x 1100 x 2000mm (szer. x gł. x wys.) |
|  | Wymiary komory głównej (pow. robocza) nie mniejsze jak: 1200 x 780 x 950mm (szer. x gł x wys.) Kubatura komory: w przedziale min. 0.8 do 1 m3 |
|  | Komora wyposażona w 2 porty rękawicowe z rękawicami na ścianie ( (szybie) frontowej |
|  | Średnica otworów na rękawice min. 21cm |
|  | Rękawice z kauczuku butylowego o grubości 0,4 ÷ 0,5mm |
|  | Wykonanie komory ze stali nierdzewnej, komora bezszwowa |
|  | Orurowanie komory, jednostki oczyszczającej atmosferę wykonane ze stali nierdzewnej wysokostopowej |
|  | Szyba wykonana poliwęglanu o gr. 5-10mm, nachylona pod kątem stosunku do blatu roboczego. Szyba dodatkowo wyposażona powłokę zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz odpornością chemiczną. Możliwość całkowitego demontażu szyby frontowej |
|  | Osiągalna czystość atmosfery roboczej we wnętrzu komory, w układzie dynamicznym, zamkniętym ≤0.1ppm H2O/O20. Wymagane parametry czystości atmosfery muszą być potwierdzone podczas uruchomienia oraz pracy komory wskazaniami urządzeń pomiarowych (detektorów) wchodzących w skład dostawy |
|  | Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą tlenową ISO 10648-2 |
|  | System kontroli pomiaru ciśnienia wewnątrz komoryzintegrowany z programowalnym czujnikiem ciśnienia (przetwornik elektryczny suchy) jako zabezpieczenie przed możliwą kontaminacją atmosfery komory parami oleju pochodzącymi z pompy próżniowej - nie dopuszcza się urządzeń pomiarowych działających na zasadzie aparatu przepuszczającego gaz przez płyn (olej) lub inne systemy nadciśnieniowe z uwagi na niebezpieczeństwo kontaminacji atmosfery ochronnej komory |
|  | Funkcja regulacji ciśnienia w komorze za pomocą sterownika oraz za pomocą przycisków nożnych (muszą zostać uwzględnione w dostawie ) |
|  | Komora wyposażona i dostarczona z czujnikiem wilgoci Zakres wskazań czujnika wilgoci - co najmniej od 0 - 500ppm Dokładność odczytu wilgotności, 0.1ppm Liniowość odczytów 0-50ppm, Sygnał wyjściowy 0-10V, Zasilanie 24V DC, Dostarczony z kablem min. 2m. Wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40 |
|  | Detektor tlenu, cyrkonowy uwzględniony w dostawie o następującej charakterystyce: zakres wskazań: 0-1000ppm liniowość odczytów 0-100ppm sygnał wyjściowy 0-10V zasilanie:24 V DC dostarczony z kablem min. 2m. wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40 |
|  | Oświetlenie wnętrza komory, światło białe, lampy jarzeniowe lub oświetlenie typu LED |
|  | Automatyczna regulacja oświetlenia – oświetlenie wyłączane automatycznie podczas braku detekcji ruchów operatora komorze przez dłużej niż 15 min. |
|  | Rotacyjna pompa próżniowa, olejowa, dwustopniowa o wydajności, co najmniej 12m3/godz, próżnia nie gorsza jak 1x10-3mbar, szt. 1, uwzględniona w dostawie |
|  | Ekonomiczne sterownie trybem pracy pompy próżniowej poprzez sterownik PLC komory rękawicowej - programowa kontrola pracy pompy próżniowej (po aktywacji funkcji pompa pracuje tylko podczas regeneracji oraz ewakuacji śluz) |
|  | Filtr pyłowy HEPA H13, szt. 2 w układzie przepływowym dla gazu, instalowane bezpośrednio w komorze |
|  | Stelaż na kółkach, kółka z blokadami |
|  | Półki ze stali nierdzewnej, 3 poziomy, instalowane na tylniej ścianie komory |

Flansze i przepusty izolowane próżniowo

|  | Komora wyposażona w min. 2 szt. standardowych flansz typu DN 40KF, |
| --- | --- |
|  | Przepust izolowany próżniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości ok. 2m, szt. 1 |
|  | Przepust izolowany próżniowo ze złączem RS232, szt. 1 |
|  | Przepust izolowany próżniowo typu BNC ( wersja 4-pinowa), szt. 1 |
|  | Przepust izolowany próżniowo z kablem (1m) & złączem USB w konfiguracji ( inside A female, outside A male), szt. 2 |
|  | Możliwość instalacji dodatkowych przepustów do istniejących flansz |

Komora wstępna - śluza cylindryczna

|  | Komora o wymiarach, co najmniej śr. wewn. co najmniej 38cm, i długość 60cm |
| --- | --- |
|  | Wykonanie ze stali nierdzewnej |
|  | Drzwi z anodyzowanego aluminium |
|  | Obecny różnicowy manometr ciśnienia |
|  | Przesuwana półka zainstalowana w śluzie o dł. co najmniej 40cm |
|  | Opcjonalna lokalizacja (możliwa po prawej lub lewej stronie ściany komory) |
|  | Obsługa śluzy manualna |

Komora wstępna - mini śluza cylindryczna

|  | Komora o wymiarach co najmniej śr. wewn. 15 cm długość 40 cm |
| --- | --- |
|  | Obecna przesuwana półka |
|  | Obecny różnicowy manometr ciśnienia |
|  | Opcjonalna lokalizacja (możliwa po prawej lub lewej stronie ściany komory) |
|  | Obsługa śluzy manualna |

Zamknięty system oczyszczania gazu, regenerowany automatycznie

|  | Zdolność oczyszczania gazu z tlenu: co najmniej 20dm3 Obecność katalizatora Cu, 2 do 3kg |
| --- | --- |
|  | Zdolność oczyszczania gazu z wilgoci: co najmniej 900g, obecność złoża 2,5 do 3,5kg - sito molekularne |
|  | Przepływ gazu w zakresie min. 20-25m3/godz., przy ÄP = 50 mbarbez generowania wzrostu temp. w komorze podczas cyrkulacji |
|  | Automatyczna regeneracja złóż oczyszczających - sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez komunikaty dialogowe wyświetlane na panelu kontrolnym komory - dodatkowa sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez zmianę kolorów piktogramów elementów układu na schemacie synoptycznym wyświetlanym na panelu kontrolnym komory - Nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym etapie regeneracji |
|  | Minimalne funkcje informacyjne dot. procesu regeneracji wyświetlane na sterowniku urządzenia: - informacja o czasie pozostałym do końca procesu regeneracji - informacja o całkowitym czasie pracy reaktora |
|  | Programowa (ustawiana przez operatora) regulacja wydajności pracy wentylatora jednostki oczyszczającej skorelowana z niższym poborem mocy |
|  | Jednostka oczyszczająca atmosferę zlokalizowana pod komorą na półce stanowiącej element stelażu komory |

## Zestaw filtrów solwentowych

|  | Jednostka filtrów solwentowych do usuwania par rozpuszczalników oraz służąca jako zabezpieczenia złóż jednostki oczyszczającej atmosferę komory Podstawowe wymagania: - złoże wymienne: węgiel aktywny, min. 5 kg - funkcja wyłączenia jednostki z obiegu cyrkulacji gazu poprzez zawór odcinający ( np.: podczas regeneracji lub w sytuacji braku konieczności używania złoża w obiegu ) |
| --- | --- |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Komora wyposażona w programowalny kontroler typu PLC wraz z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” ( bez dodatkowych przycisków membranowych & sensorycznych ). Interfejs musi posiadać funkcję synoptycznej prezentacji całego systemu oraz jego elementów składowych umożliwiający sterowanie, programowanie, monitoring oraz bieżącą diagnozę wszystkich parametrów pracy komory oraz wyposażenia |
| --- | --- |
|  | Sterownik zainstalowany na ruchomym uchwycie w narożniku komory |

Gwarancja – 24 miesiące.

Termin realizacji zamówienia – do 12 tygodni od podpisania umowy.