| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul.Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 6 lipca 2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. 2016 poz. 2045 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn zm.)  w zakresie dostawy spektrometru emisyjnego ICP OES wraz ze szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.R.Ingardena 3, 30-060 Kraków, 80.272.143.2017

# PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zaproszenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań  i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 5 lipca 2017r do Zamawiającego:

Pytania

- Opis przedmiotu zamówienia, pozycja 2: „Zakres widmowy od co najmniej 166 nm do 847 nm”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o węższym zakresie spektralnym, tj. 167-800 nm? Parametr ten nie wpływa w znaczący sposób na jakościowe i ilościowe oznaczanie, a dostępna w standardzie największa baza 112 tysięcy linii spektralnych dla tego zakresu gwarantuje wystarczającą selektywność pomiarową nawet przy bardzo skomplikowanych matrycach. Baza taka nie wymaga rozszerzania o dodatkowe linie, co często wiąże się z dodatkowymi kosztami. Baza linii spektralnych aparatu wyspecyfikowanego w SIWZ jest ponad dwukrotnie mniejsza i wynosi zaledwie 55 tysięcy linii. Ponadto oferujemy aparat o znacznie lepszej rozdzielczości, niż ta, która została wyspecyfikowana jako minimalna w SIWZ  (<0,007 nm), a mianowicie <0,005 nm dla długości fali wynoszącej 200 nm. Parametr ten (rozdzielczość) ma znacznie większy wpływ na jakość uzyskiwanych wyników w porównaniu do parametru związanego z zakresem pomiarowym.

- Opis przedmiotu zamówienia, pozycja 6: „Detektor typu CID (Charge Injection Device), zapewniający brak rozmycia (bloomingu), oraz nieniszczący odczyt poziomu rejestrowanego sygnału w dowolnym punkcie, z częstotliwością odczytu dobieraną indywidualnie przez oprogramowanie dla każdego piksela. Detektor chłodzony w celu zredukowania prądu ciemnego oraz szumu tła”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie detektora typu CCD (charge coupled device)? Wielki, 1 calowy detektor CCD oferowany przez firmę SHIMADZU, charakteryzujący się wysoką rozdzielczością wynoszącą 1 megapiksel (1024x1024 pikseli) w połączeniu z systemem antyprzesyceniowym oraz optyką wyposażoną w lustro Shmidta niwelujące efekty astygmatyzmu, jest rozwiązaniem lepszym, gwarantującym wyższą czułość oraz wyższą rozdzielczość niż detektor CID. Wynika to z faktu, iż  w przypadku detektora CCD możliwe jest uzyskanie danych dla całego zakresu długości fali w jednej operacji, a także możliwe jest odczytywanie danych o długości fali z wcześniej zmierzonych danych innych niż dane określone w czasie pomiaru. W przypadku detektora CID możliwe jest powtarzanie odczytu, ale przed pomiarem muszą być określone piksele do odczytu. Oznacza to, że po pomiarze nie można odczytywać danych dotyczących długości fali innych niż podane wcześniej w trakcie tworzenia metody pomiarowej.

- Opis przedmiotu zamówienia, pozycja 20:

„W zestawie jeden rotor co najmniej 44 pozycyjny z kompletem co najmniej 22 naczyń średniociśnieniowych (do co najmniej 35 barów, temperatura co najmniej 300°C) z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF.

- W dostarczonym mineralizatorze musi być możliwość zamontowania rotora z minimum 15 naczyniami wysokociśnieniowymi do co najmniej 100 barów”. Prosimy o dospecyfikowanie, czy Zamawiający wymaga aby wraz z rotorem co najmniej 44 pozycyjnym dostarczony był pełen zestaw naczyń średniociśnieniowych oraz rotor z wyżej opisanymi naczyniami wysokociśnieniowymi? Rozwiązanie takie stanowiłoby duże ułatwienie w przypadku analiz próbek trudnoroztwarzalnych oraz pozwoliłoby na znaczną redukcję kosztów, późniejszego zakupu zestawu do próbek trudnoroztwarzalnych

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie zakresu spektralnego oferowanego aparatu ICP-OES.

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z detektorem typu CCD jak i z detektorem opisanym w SIWZ

3. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia  do zaproszenia, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia, iż  terminy składania i otwarcia ofert nie  ulegają zmianie.

Z poważaniem

Anna  Onderka

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa

3. a/a.